附件1-报价表：      
采购项目“现代护理学院口腔护理实验室建设”招标控制价报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2026年10月8日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	现代护理学院口腔护理实验室建设
	项
	1
	见附件2
	如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。



	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日



　备注: 1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
2、此报价必须单价、总价都要报。
　     
　　



附件2：
	现代护理学院口腔护理实验室建设项目预算清单

	

	序号
	物品名称
	参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	口腔仿头模（简易款，带仿真头骨 + 软牙龈）
	1.夹桌式口腔仿头模。包含模拟平均值颌架（咬合器）、面罩、头颅盖、仿真耳和仿真肩体，完全模拟人体结构。
2.头盖骨采用可翻式设计，与咬合器采用隐藏式螺纹固定，拆卸安装便利，外形与人体相似；采用模具化ABS注塑工艺生产。
3.头颅与肩体之间采取了球形机械万向节构造接头，可调整头模上下左右的角度。
4.配有的平均值咬合器前伸髁道斜度约30°，侧方髁道斜度约15°，两侧髁头间距离110mm, Bonwill三角110mm,带有模拟人耳和耳洞，可上面弓，可真实地模拟下颌运动数据的转移。同时可直接简单方便地安装各学科实习模型，不需要其他辅助咬合器。
5.配有完全模拟人体参数的平均值咬合器，应根据人体解剖学要求再现眶耳平面，鼻翼耳平面，以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，其髁球的平滑移动反映下颌运动的模拟效果，配套的颌间距调节器可以把开口距离从50m调整到22mm。（附认监委可查的检测报告证明）
6.应采用亚洲人牙齿形态设计，具有解剖形态的密胺制牙齿带单直根，采用隐藏式螺丝固位，配套有迷你螺丝刀，利于使用者拔出、安装和更换。牙龈由优质的硅橡胶制成，可拆卸和更换，色泽逼真，采用优质硅橡胶制成，具有理想的形态和手感。
7.模型与咬合器采用隐藏式螺纹固位，与头颅采用高磁性固位装置连接，牙模磁吸固定板吸力≥16KG，并设置隐藏可弹式拆卸按钮，整体模拟人体，使用时安装简单。同时可安装各个学科的实习模型进行模拟训练，也可安装使用者自制模型及牙齿进行模拟训练。（磁吸力附认监委可查的检测报告证明）
9.高级头模面罩空间模拟人体，密闭防水，可模拟人体进行牵拉，牵拉力值≥21KG（牵拉力附认监委可查的检测报告证明）
10.▲面罩整体厚度≥3mm，唇边厚度≥5mm（实物测量图片证明）
10.★高度仿真肩体具有不少于三种形态，三种颜色可供选择，适应不同教学桌和教室布置需要。
11.不锈钢夹具，可夹持厚度≥25mm,通过旋转把手可徒手调节夹持松紧度。
	10套
	
	

	2
	口腔综合治疗模拟系统
	1.★系统为护理专业口腔护理示教专用模拟系统，教师单机一体化操作台，内置仿真口腔水路系统，具备模拟喷水、三用枪吹气、强/弱吸唾功能；不含高速手机、备牙打磨模块，不支持牙体切削备牙实训。
2.★搭载高清摄像示教模块，≥1080P分辨率，可实时采集口腔内操作画面，信号输出至实训室教学一体机，实现全班同步示教，支持操作视频录制、回放、U盘拷贝。
3.配套教师专用仿真头模单元：成人仿真头骨，可拆装上下颌软硅胶牙龈，头模可多角度俯仰、旋转调节并可锁止；头模牙龈/牙模块与学生工位口腔仿头模耗材通用。
4.操作台配置：LED冷光口腔手术灯，亮度可调；器械挂架、弯盘托架、废液收集箱；脚踏控制水路开关。
5.整机模块化设计，水路易维护，废液独立收集防渗漏；适配实训室220V常规供电。
6.★配套原厂教学资源：内置口腔护理四手操作、器械传递、院感防护标准化操作视频不少于10个。
7.资质要求：提供产品检验报告、合格证；生产厂家具备医学教学模型设备生产资质；原厂质保≥3年，提供上门安装调试、现场师资培训。
	1套
	
	

	3
	牙科教学模型（分类牙模，病理牙模型）
	1.★整套牙科教学模型套装不少于15件，覆盖口腔护理教学全部示教需求：
2.标准32牙成人恒牙列模型（1套）：用于口腔解剖认知、牙位标记教学。
3.放大版刷牙示教模型（1套）：≥2倍放大，用于巴氏刷牙法、牙线使用示范教学。
4.病理牙模型组（5套）：包含不同程度或形态牙周病模型、龋坏、牙髓病、综合病理模型等，用于口腔评估教学、异常体征识别训练。
5.儿童乳牙列模型（1套）：用于儿童口腔护理、乳牙龋坏识别教学。
6.义齿护理模型（1套）：活动义齿摘戴、清洁训练。
7.拔牙模型（2套）：恒牙和阻生齿拔除教学。
8.口腔颌面部解剖模型（1套）：面部层次解剖、神经血管分布认知。
9.牙列缺损/缺失修复模型（2套）：用于义齿护理、口腔修复术后护理教学。
10.窝沟封闭示范模型（1套）：用于儿童龋齿预防，窝沟封闭讲解。
11.材质要求：硬质树脂与医用硅胶结合，牙龈部分仿真度高，牙体色彩逼真，可反复观察、触摸教学，无异味。
	1套
	
	

	4
	口腔检查与洁治训练器械包（学生套装）
	1.★学生单人套装，不锈钢材质，每套包含以下器械，数量按10套配置：
2.口腔检查器械包（每套7件）：
   - 口镜（金属柄，口镜头可更换）×1
   - 牙科探针（双弯）×1
   - 牙科镊子×1
   - 牙周探针（带刻度）×1
   - 洁治器（镰形）×1
   - 洁治器（梯形）×1
   - 弯盘+治疗盘套装×1
3.材质要求：全部不锈钢医用级材质，表面光洁无毛刺，可高温高压灭菌反复使用。
4.配套工具：超声洁牙机练习工作尖×2（配合教学用超声洁牙机使用）。
5.配套耗材：一次性口杯、治疗巾、检查手套（备用各100套）。
6.每套器械配置专用硬质收纳盒，便于清点、存放、灭菌。
7.资质要求：提供医疗器械备案凭证；产品符合YY/T 0243牙科器械通用技术要求；原厂质保≥3年。
	1套
	
	

	5
	口腔器械消毒灭菌设备
	1.★预真空压力蒸汽灭菌器，B级，容积≥23L，台式结构。
2.灭菌程序：包含B-D测试、真空测试、器械灭菌、织物灭菌、液体灭菌、快速灭菌等不少于6种标准程序。
3.★内置微型打印机，可打印灭菌过程参数（温度、压力、时间、灭菌日期），符合WS 506-2016口腔器械消毒灭菌技术操作规范要求。
4.真空度：≥0.09MPa，三次脉动真空，确保管腔类器械灭菌效果。
5.最高灭菌温度：≥134℃，温度均匀度≤±0.5℃。
6.安全保护：门盖电子锁、超温保护、超压保护、缺水保护、故障自动诊断报警。
7.显示屏：彩色液晶触摸屏，中文操作界面，实时显示灭菌过程曲线。
8.数据存储：可存储不少于1000次灭菌记录，支持USB导出。
9.腔体材质：医用级不锈钢，防腐蚀耐磨损。
10.配套配件：灭菌篮筐×2、灭菌指示卡×1盒、灭菌指示胶带×1卷。
11.资质要求：提供医疗器械注册证（二类）、计量检定证书；原厂质保≥2年，上门安装培训。
	1台
	
	

	6
	超声清洗机
	电源电压: AC 200-240V 50Hz
          AC 100-120V 60Hz
超声功率: 120W
时间可调: 1-99分钟
温度可调: 0-80C
内槽尺寸: 300x 240x 150mm
产品频率: 40KHz
内胆材质:食品级304不锈钢
产品容量: 10L
产品净重: 8Kg
	1个
	
	

	7
	口腔护理教学实训系统
	1.★口腔护理虚拟仿真实训教学系统，护理专业专用，不含口腔外科备牙、根管、种植等医师操作模块。
2.硬件配置：86英寸4K触控教学一体机（Android 14+，8核CPU，4GB+32GB，含移动支架）。
3.软件功能模块：
   3.1 口腔解剖3D交互模块：可旋转、拆解的口腔颌面部3D模型，标注解剖结构，支持交互查询。
   3.2 口腔评估实训模块：虚拟病人案例库不少于20个，涵盖正常口腔、龋齿、牙周病、黏膜病变、义齿等不同场景，学生进行虚拟口腔检查、异常体征识别、评估记录。
   3.3 基础口腔护理操作模块：口腔擦洗术、口腔冲洗术、义齿清洁护理、特殊病人口腔护理，分步引导操作，错误实时提示。
   3.4 四手操作配合模块：器械传递、吸唾配合、器械清点，虚拟工位双人配合训练。
   3.5 院感与消毒灭菌模块：器械清洗-打包-灭菌全流程虚拟操作，职业防护穿戴训练，医疗废物分类处置。
   3.6 口腔健康宣教模块：巴氏刷牙法、牙线使用、漱口指导，虚拟健康宣教演练。
4.考核管理：
   - 理论考试：内置题库不少于500题，支持自动组卷、在线考试、自动评分。
   - 操作考核：操作步骤自动评分、错误点记录、实训报告导出。
   - 教师后台：学生管理、班级管理、成绩统计、报表导出（Excel）。
5.★软件著作权：提供软件著作权登记证书，软件通过第三方检测机构检测。
6.部署方式：本地一体机安装运行，支持离线使用，无需联网。
7.★配套资源：内置标准化操作视频不少于20个（内容包含：银汞合金的调拌方法、玻璃离子粘固粉的调拌方法、磷酸锌粘固粉的调拌方法、氧化锌丁香粘固粉的调拌方法、氢氧化钙双糊剂的调拌方法、聚羧酸锌粘固粉的调拌方法、藻酸盐印模材料的调拌方法、亲水型硅橡胶印模材料的调拌方法、石膏模型的制作方法、复用口腔器械的手工清洗、复用口腔器械的机械清洗、牙科手机清洗及保养、器械消毒与灭菌、窝洞充填术（银汞）的护理配合、窝洞充填术（树脂）的护理配合、根管治疗术的护理配合、窝沟封闭术的护理配合、固定矫治器的护理配合、基牙预备的护理配合、暂时性冠桥修复术的护理配合。），每个视频≥5分钟，真人演示。（演示项：提供视频≥5分钟连续不间断演示佐证）
8.资质要求：原厂质保≥3年，提供上门安装、师资培训。
	1套
	
	

	8
	配套辅材与家具
	1.★整套实训室配套家具及辅材，适配口腔护理实训室建设需求：
2.实训操作台（带水斗）：
   - 规格：长×宽×高≈1200mm×600mm×800mm，钢木结构，台面实芯理化板耐腐蚀。
   - 配置：带水槽、冷热水龙头、脚踏感应出水，台面上预留头模安装位、电源插座（每个工位2个五孔+1个USB）。
   - 数量：5组（每组2个学生工位，共10工位）。
3.器械储物柜：
   - 钢制储物柜，带锁，防潮防锈，用于存放器械、耗材、教学资料。
   - 数量：2组，每组4门。
4.医用移动推车：
   - 三层不锈钢推车，带刹车轮，用于器械转运、消毒物资配送。
   - 数量：2辆。
5.教师示教台配套：
   - 教师操作椅（可升降、带靠背）×1
   - 护士辅助椅×1
6.实训边柜：
   - 不锈钢边柜，带抽屉和柜门，用于教师工位周边收纳。
   - 数量：1组。
7.所有家具符合E1级环保标准，钢材厚度≥1.0mm，表面静电喷塑。
	1套
	
	

	[bookmark: _GoBack]合计：小写：      元、大写：                           元整。




