附件1-报价表：      
采购项目“药学专业参加院校技能大赛（国赛）设备”采购报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2026年6月18日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	药学专业参加院校技能大赛（国赛）设备
	项
	1
	见附件2
	如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。


	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日



　备注: 1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
2、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。
　      3、供应商的报价商品有品牌、型号的，需在品牌一栏填写其报价商品品牌及型号。
　　　

附件2：
　　药学专业参加院校技能大赛（国赛）设备采购明细表
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	技术参数
	品牌

	1
	旋转式压片机
	1
	台
	
	
	1，冲头数量5
2，药片最大直径15mm
3，最高转台转速40r/min
4，最大主压力60kn（作业压力40Kn左右）
5,最大产量9600pcs/h
6，主机重量≤250Kg
7，噪音〈75DB(A)
8，主电机功率：2.2kw
9，可调节片厚和填充深度
10，传动系统密闭在机器主体下方电气箱中
11，采用PLC控制系统，使用专用高速芯片，基本指令处理时间仅 0.15μs/指令，具有高速计数器与冲输出，标配1个RJ45以太网口，支持与编程设备（1个）、HMI设备（最多8个）的连接，便于联网和远程维护，具备数字孪生扩展对接功能；7寸屏幕，高性能PLC+工业计算机控制，转速及压片产能等数据显示、能实现批次管理，单冲压力监控功能。
	

	2
	紫外可见分光光度计
	1
	台
	
	
	1、采用 10.1英寸彩色智能触控屏， 搭载安卓10操作系统，26万真彩色显示，178°广域视角，触摸灵敏，反应迅速。
2、无线WiFi联网功能，可连接网络打印机打印测试数据。
3、蓝牙连接，可随时发送测试图谱、截图或者录屏文件到手机端。
4、标配8G大内存，可存储海量测试数据。内置帮助视频，操作手册，新手测试员也可快速适应。
5、采用比例监测双光束光路结构， 并配置高性能 “闪耀全息光栅”的低杂散光高分辨率的单色器，具有出众的光学精度、测量准确性、重现性和稳定性。 
6、 独特的自动调整“ 0%”调整“ 100% ”，自动8联池比色皿架。 
7、 带USB通讯口，可通过PC端进行测试操作，可通过U盘直接导出多种表格数据。
8、断电保护措施，记忆测得数据、扫描图谱、回归方程以及仪器修正值等，并实现了开机快速初始化进入测试状态。 
9、仪器采用高能量的进口长寿命法兰盘定位氘灯，进口钨灯。更换仪器氘灯时，只需卸装两枚法兰盘定位螺丝，即可保证灯源处于理想位置，无须烦琐的光路调整。
10、 自动八联1cm比色皿架。
11、 测光方式： 比例双光束 
12、 单色器： Czerny - Turner 
13、 焦距： 160mm 
14、 光栅： 1200 线/mm 
15、 检测器： 进口接收器 
16、光谱带宽： 1.8nm 
17、 波长设定： 自动
18、 波长范围： 190 ~ 1100nm 
19、 波长准确度： ±0.3nm 
20、波长重复性： ≤ 0.1nm 
21、波长扫描速度： 快、中、慢 （S款） 
22、 光源切换波长： 340nm （可调整）
23、杂散光： ≤ 0.03%(T (在220nm处，以Nal测定) 
(在360nm处，以NaNO2测定) 
 （在420nm处，以截止滤光片测定）   
24、 光度范围： 
0.0 ~ 200.0% T 
 -0.301 ~ 4.000A 
  0.000 ~ 9999C 
25、光度准确度： 
±0.3%T 
±0.002Abs（0 ~ 0.5A）
±0.004Abs（0.5 ~ 1A） 
26、光度重复性： 
≤ 0.15%T 
0.001Abs（0 ~ 0.5A） 
0.002Abs（0.5 ~ 1A） 
27、 基线平直度： ±0.0015A (200 ~ 1090nm)  （S款）
28、边缘噪声： 100%T处：≤0.15% T  ≤0.0007A
0%T处：≤0.1% T  ≤0.0002A
29、基线漂移： 0.0009Abs/0.5h  (开机2小时，在250nm和500nm处测定)
30、电源电压： AC220V±22V 50Hz±1Hz 
31、额定功率： 200W
32、选配可扩展气体比色皿架和气体比色皿，（需提供搭配主机运行的实物照片）
	

	合计：小写：　　　　　元、大写：　　　　　　　　　　　　　　　　　元整。　　　　　　　　　　



商务要求：
1、交货时间：合同签订之日起15日内全部供货安装完毕。
2、质量标准：达到国家相关标准规定的要求，并通过采购人组织的验收。
3、售后服务
[bookmark: _GoBack]3.1 原厂免费上门安装调试 + 全设备现场操作培训；
3.2 整体设备（含软件）1年免费质保及售后，含所有配件更换、上门维修；
3.3 终身 7*24 小时免费远程技术指导（不限次数）。
3.4乙方应在接到甲方通知后48小时内响应，5个工作日内完成维修或更换部件。
