附件1-报价表：

“现代农业学院动物医学实训室设备”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2024年7月1日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物医学实训室设备 | 批 | 1 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注：1、供应商的报价商品有品牌的，需在品牌一栏填写其报价商品品牌。

- 报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

3、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

附件2：

现代农业学院动物医学实训室设备明细表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数及要求 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δ显微镜（教师机） | 1 | 套 |  |  | 1、光学部分要求：无限远色差校正光学系统；当使用10X指示型高眼点防盗目镜时，光学放大倍数为40X～100X～200X～400X～1000X，视野范围≥22mm；带可变孔径光阑的阿贝聚光镜NA≥1.25。 2、机械部分要求：向机身内倾的5孔物镜转换器；粗微动同轴调焦。 3、设计部分要求：蝶式铰链三目镜组，三通朝向为水平朝向，铰链组可 360°旋转和上翻（须提供图片搭配文字说明进行佐证)；一次冲压成型金属主体，镜臂镂空设计。聚光镜升降齿轮齿条升降结构(须提供图片搭配文字说明进行佐证)；可一次性观察两张标准载玻片；40X物镜使用微生物专用的防浸液物镜(N.A.不低于0.7,工作距离比传统40X物镜高9mm以上）。 4、电路部分要求：支持卤素灯与LED灯泡直接互换，5-12V低电压输入。无独立电源开关，调亮灯光即通电(须提供图片搭配文字说明进行佐证)。 5、成像终端要求：相机像素≥1200 万，芯片尺寸≥1/1.7英寸，非电子控制纵走式焦平面快门。采用可变焦镜头(须提供图片搭配文字说明进行佐证)。清晰度及颜色还原度高；成像终端采用LCD 屏幕≥14英寸，分辨率≥1920*1080,TypeC供电，处理器制程≤7nm。 6、终端系统要求和网络环境要求：操作系统必须具备系统重启后还原至设定值功能，杜绝学生自行下载删除篡改系统和软件设定。设备终端硬件协议标准不低于Wi-Fi6，提供硬件型号及技术标准(须提供图片搭配文字说明进行佐证)。 7、互动软件要求和图像软件要求：终端都具备将屏幕图像实时动态投屏至其他任意终端的功能，投屏时可在画面上标注任意图画或文字，便于教学。具备文件互传、随堂测试及考试、网络控制、程序控制、U盘控制等功能；具备全景相机模式、追焦相机模式、水印相机模式；支持连拍功能、定时拍功能。支持HDR相机功能。所有设置如果被恶意调乱，均可一键还原至特定值(须提供图片搭配文字说明进行佐证)。 |  |  |
| 2 | Δ显微镜（学生机） | 40 | 套 |  |  | 1、光学部分要求：无限远色差校正光学系统；当使用10X指示型高眼点防盗目镜时，光学放大倍数为40X～100X～400X～1000X，视野范围≥22mm；带可变孔径光阑的阿贝聚光镜NA≥1.25。 2、机械部分要求：向机身内倾的4孔物镜转换器；粗微动同轴调焦。 3、设计部分要求：蝶式铰链三目镜组，三通朝向为水平朝向，铰链组可 360°旋转和上翻（须提供图片搭配文字说明进行佐证)。一次冲压成型金属主体，镜臂镂空设计。聚光镜升降非齿轮齿条升降结构(须提供图片搭配文字说明进行佐证)。可一次性观察两张标准载玻片。40X物镜使用微生物专用的防浸液物镜(N.A.不低于0.7,工作距离比传统40X物镜高9mm以上）。 4、电路部分要求：支持卤素灯与LED灯泡直接互换，5-12V低电压输入。无独立电源开关，调亮灯光即通电(须提供图片搭配文字说明进行佐证)。 5、成像终端要求：相机像素≥300 万，芯片尺寸≥1/1.8英寸，非电子控制纵走式焦平面快门。采用可变焦镜头(须提供图片搭配文字说明进行佐证)。清晰度及颜色还原度高；成像终端采用LCD 屏幕≥14英寸，分辨率≥1920*1080,TypeC供电，处理器制程≤10nm。 6、终端系统要求和网络环境要求：操作系统必须具备系统重启后还原至设定值功能，杜绝学生自行下载删除篡改系统和软件设定。设备终端硬件协议标准不低于Wi-Fi6，提供硬件型号及技术标准(须提供图片搭配文字说明进行佐证)。 7、互动软件要求和图像软件要求：终端都具备将屏幕图像实时动态投屏至其他任意终端的功能，投屏时可在画面上标注任意图画或文字，便于教学。具备文件互传、随堂测试及考试、网络控制、程序控制、U盘控制等功能；具备全景相机模式、追焦相机模式、水印相机模式；支持连拍功能、定时拍功能。支持HDR相机功能。所有设置如果被恶意调乱，均可一键还原至特定值(须提供图片搭配文字说明进行佐证)。 |  |  |
| 3 | Δ实训示教系统 | 1 | 套 |  |  | 一、管理服务器： 1.1、2U机架式服务器；处理器4210R x2，十核，2.4G；显卡为主板集成图形控制器，64MB显存；内存32G；硬盘3*2.4T SAS；支持H330、H350、H730P、H750。 1.2、网卡控制器： OCP网卡25GB，1/2个灵活网口； PHY网卡1GB/10GB，2/4个灵活网口。 二、可视化实训教学辅助系统（平台端）： 2.1、应用软件版本：软件版本为正式版本。 2.2、支持单点登录、平台管理，通过WEB界面可以进行访问控制；支持ITU H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC、H.265视频编解码标准协议；支持遵循G.711、G.722、Opus、MP3音频编解码标准协议的音频流的转发服务。 2.3、平台音视频转发延迟不大于300ms，保证课程参与者无延时感知；支持自适应网络的匹配带宽，支持同源视频流分档多路实时转码，保证低带宽情况下也能实现流畅播放，以满足不同带宽情况下的应用。 2.4、支持本地多路视频汇聚合成一路视频完成转发，支持丰富布局、对比视图、演讲视图、小组视图等；转发服务中，支持音视频防抖、抗丢包设计，语音清晰流畅无断音； 支持多点播放、高清回放、分段回放、多点下载。 2.5、支持多方音视频协同管理，跨教室课程联动； 支持同时不少于50个课程1080P高清视频并发录制，视频码流最大支持到10Mbps。 2.6、支持录制文件的自动上传、存储、对接第三方管理系统，供第三方进行内容管理。 三、视讯一体机（实训示教车）： 3.1、操作系统：采用国产自主嵌入式操作系统。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 3.2、CPU:不低于ARM Cortex 4x A53 1.15GHZ ； 内存：≥4G.EMMC：≥8G。 3.3、系统必须具有多重兼容性,支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC等图像编码协议；支持4K 30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、 720P50/60fps、720P25/30fps等分辨率；具有对称编解码能力，后期不需要更换硬件即可平滑升级到4K30fps的效果；支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议；支持双声道立体声功能。 3.4、系统具备实现唇音同步能力，支持终端主视频和辅流能同时实现4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60fps、720P25/30fps等分辨率。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 3.5、实训车自带高清特写摄像头、高清全景摄像头，支持多路HDMI、网络摄像头接入；视频接口： HDMI-IN≥2； USB 2.0≥2； 网络接口：10/100/1000M 以太网口≥1。 3.6、支持有线、4G/5G网络接入；支持30%网络丢包时，语音及视频图像清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。 3.7、产品支持良好的视频处理能力，支持512Kbps带宽下，实现1080P/30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P/30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现D1/30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源；支持IP网络升降速，可根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。 3.8、支持防火墙穿越、IPV4和IPV6、IP优先级、超强纠错、丢包重传、视频纠错、音频纠错。支持Web、telnet密码保护功能，密码符合复杂度要求，包含字母、数字、特殊字符中的两种，密码长度不小于8位。 3.9、支持不少于6路视频采集预览，多角度、多源实时预览，多源拼合输出能力；支持课件PPT预览、播放；支持课程实时标记，标注，支持课程中时移标记；课程后标记\标注、标注编辑；支持课程录制、回放；支持根据标记切分视频，分片下载/回看；合成画面投屏、录制（开始/暂停/结束）、直播（开始/停止）；合成画面的布局调整（多布局方式，单分屏/两分屏/四分屏/对比模式/演讲模式等）；支持多种分辨率、速率和帧率的视频码流，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求；支持云台相机方位调整、变焦调整；支持录制视频文件点播、排序、删除、下载；支持课程名称设置、标注自定义设置、网络设置、服务器参数设置等；预留多个HDMI口，支持用户扩展接入音视频源。 3.10、支持课程无延时直播观看，支持丢包率5%,延迟200ms网络抖动50ma时，视讯服务不受影响。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 3.11、支持通过USB接口自动导入终端升级，方便设备的安装部署。提供REST接口，实现与第三方系统集成。 四、可视化实训教学辅助系统（客户端）： 4.1、支持实时预览所有接入高清视频画面展示（高清视频接入不少于4路）；支持实时预览所有接入网络视频画面展示。 4.2、具备画面导播切换功能，支持进行多画面选择控制，支持单画面、双画面、画中画、三分屏、六分屏、九分屏的模版切换，支持演讲布局、对比布局等教学场景下的专业布局。 4.3、任意预览画面可通过拖拽或点选的方式，进行画面切换、画面合成输出；支持摄像机云台控制调整，可对特写摄像、全景摄像机及其他视角专用摄像机进行云台及镜头的控制。 4.4、支持上课过程中的自由录制功能，可随意开启、暂停、结束课程的录制，实时显示录制时间；支持可选合成录制、分屏录制，可录制单一画面或多个画面，每个录制画面生成一个单独的文件；支持系统音量控制、支持输入源音量独立控制、支持混音开关控制，可对LG合成音频、对外直播音频分别开关、音量调整。 4.5、可编辑并显示课程信息、教师信息、专业信息，自动与课程录制挂钩，便于课程存储及后期的分类查找。 4.6、支持课程中随时开启、关闭课程直播，支持通过直播二维码或输入直播号的方式，加入到教学直播当中；支持多屏同显功能，可将教学画面同时显示到多个辅助显示屏当中，对支持远程触控的大屏显示终端，可实现白板批注、大屏截图等功能，系统可根据不同大屏，设置不同使用场景。 4.7、支持远程互动控制功能，借助大屏会议显示设备专用控制插件，完成所有导播控制功能；支持无线同屏功能，可将示教画面无线投屏到指定显示端；支持分组教学功能，可实时查看每个小组实训操作的画面；支持一键录制所有学生操作视频的功能，每个学生录制后的视频单独存放。 4.8、具备资源管理功能，可对已录制的视频进行下载、删除等管理操作；支持资源排序管理，按日期或点播热度排序，支持多种检索方式。 4.9、支持视频回放、支持回放投屏，可对视频进行在线回看。 4.10、系统支持课程中重点功能打点标记，标记与视频绑定，可后期快速跳转到重点位置（须提供软件截图进行佐证）。系统支持自定义打点标记图标及名称含义，支持按组设置打点标记图标，不同的课程可选择不同的分组图标（须提供软件截图进行佐证）。 4.11、支持课程中实时视频回退时延，标记开始与结束将课程自动标记分段小课，后期可单独编辑、下载小课（须提供软件截图进行佐证）。支持课程中对打点标记、分段小课的快速编辑（须提供软件截图进行佐证）。支持课程截图，可将教师的操作标记同步截取到图像中（须提供软件截图进行佐证）。 4.12、支持回放时选择打点标记、分段小课，快速回放；支持课程后，新增、编辑分段小课；支持截图快速浏览，支持截图下载功能。 五、拾音设备： 5.1、发射器音频信号为数字采样、自动匹配；语音频响20Hz--20KHz；传输方式为双向跳频；供电方式为内置400mAh聚合物电池；使用距离50米。 5.2、接收器音频信号为数字采样；接输频率2400MHz-2483MHz；语音频响20Hz--20KHz；传输方式为双向跳频；供电方式为内置400mAh聚合物电池；音频输出为混合输出；使用距离为≥50米。 六、远端无线投屏器：无线投屏≥50米。 七、音频处理器： 7.1、支持算法：AFC、ANS、AEC、AGC、ARR；传声增益提升幅：≥18dB；平稳噪声抑制幅度≥30dB；回声消除幅度≥90dB；远程互动教学时，自动增益控制音量提升幅度≥18dB；混响抑制≥18dB。 7.2、支持AI降噪技术，在使用过程中对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 7.3、支持声幕墙功能，能有效定位声源，只是教师讲台区域拾音扩声，可屏敝学生区域任何声音都不会扩出来，保证纯净的扩声效果。（须提供检测报告复印件进行佐证） 7.4、扩声角度范围：老师麦扩声角度可覆盖 160°~180°范围的区域，在该区域内音量波动≤5db；远程教学时送给远端的拾音范围：学生麦和老师麦都是全向（即360°）拾音。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 7.5、机架式设备，机身≤1U，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内，功率放大器的最大输出功率≥2*150W。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 7.6、通过一只阵列麦实现本地扩声和远程互动，AEC和AFC功能不相互受影响，本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声 。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 7.7、支持无线麦接入，在检测到无线麦接入时，优选无线麦扩声；除支持远程音频信号接入外，还支持另外一路外部音频信号接入（如接大屏或老师PC电脑），播放外部音频信号时，不影响本地扩声；增益调节范围 :-54dB～10dB；失真（THD+N）: ≤0.1%；信噪比（S/N）: ≥85dB；最大输入电平：4dBu；最大输出电平：10dBu；音频信号处理延迟≤15ms。 7.8、输入支持五路及以上输入硬件接口，≥2路WLAN口本地麦克风输入，≥1路幻象供电麦克风或者无线麦克风输入，≥1路 外部音源输入，≥1路远端输入。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 7.9、输出支持两路及以上输出硬件接口，≥1路本地输出，≥1路远端输出；支持通过网络或485接口对设备进行软控制；为了方便和其它硬件设备的对接，支持在设备上对支持对无线麦克和幻象供电输入信号接口、远端输入信号接口、输出给远端的接口、输出给喇叭的接口调节模拟音量。 八、条形阵列麦： 8.1、拾音距离：≥8米清晰拾音； 8.2、麦克类型：阵列麦；麦克风数量≥6。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 8.3、灵敏度：-37dB±3dB；频率响应：100-20KHz；信噪比：≥70dB；失真度：≦0.1%； 九、配置： 9.1、管理服务器 1台 9.2、实训教学系统（平台） 1套 9.3、实训示教车 1台 9.4、实训教学系统（客户端） 1套 9.5、拾音设备 1台 9.6、远端无线投屏器 1台 9.7、音频处理器 1台 9.8、条形阵列麦 1只 9.9、音箱 1对 |  |  |
| 4 | Δ大动物呼吸麻醉监护系统 | 1 | 套 |  |  | 一、呼吸模块 1.1电动电控：高性能涡轮驱动，无需驱动气体，解决传统呼吸机耗氧难题。 1.2三种呼吸模式可选：VCV、PCV和Apnea模式，满足不同客户需求。 1.3具备呼气末正压(PEEP）功能，PEEP可调节范围：3-20cmH2O, OFF。 1.4智能参数：输入动物体重即可自动匹配呼吸参数，适用动物体重范围为0.4kg-150kg。 1.5开机自检：示意图指引，快速启动，确保涡轮功能、电源电压、传感器以及气密性等各项正常，操作便捷；内置多重报警：系统内置多重报警事件，同时提供清晰明确的处理提示，方便医生快速处理。 1.6 标配两个风箱：0-300ml和300-1500ml。 1.7 标配≥7英寸电阻触摸屏，设备主界面展示压力-时间波形图，以及气道峰压值，实时潮气量，分钟通气量风通气参数。 1.8 气道压力可调节范围为5-50cmH2O、潮气量可调节范围：4-1500ml。 1.9 10-5L/min流速设计，满足麻醉机供氧、术后供氧、ICU供氧、急救供氧等不同需求。 1.10 四重过滤氧洁净：过滤棉·过滤网·原装进口过滤器·湿化瓶，细菌、病毒过滤率99.999%，同时去除气体异味。 1.11可定时制氧：机器根据用户设定时间供氧，自动停止制氧程序。 二、麻醉模块 2.1采用标准的密闭式呼吸循环回路式设计，可连接呼吸机进行辅助通气和呼吸控制；同时标配循环呼吸管路和非循环呼吸管路，满足不同大小动物需求。 2.2带有快速充氧功能，氧气流量0-4LPM气流控制，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM，可升级双流量计。 2.3 可实现一键关闭APL泄压阀，APL泄压阀带有刻度标识，可快速设定气道压，具有自动卸压安全功能。 2.4 配备彩色气道压力表，具有绿、黄和红三种不同颜色标识，以警示不同的气道压力安全等级，有助于医生快速判断气道压力安全性。且循环呼吸系统和非循环呼吸系统的压力均可监测，压力监测范围-20-+100 cmH2O。 2.5具备二氧化碳吸收系统，容量2100ml，滑轨式拆卸，操作方便，同时具有钙石灰使用记录表，方便提醒用户及时更换。 2.6具备高精度自主研发蒸发罐，浓度输出准确、稳定，具有良好的温度、压力、流量补偿能力；工作温度范围在10-35℃，具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构；大视野的可视窗便于观察药物使用情况，标配加药适配器，加药更安全，可以选配七氟烷蒸发器。 2.7配备气体回收系统，保证使用人员安全。 2.8人性化设计，管路内藏式管路、配备储物篮，减少风险增加美观和便利性。 2.9 标配1套气管插管，1桶钙石灰，1个气体过滤罐，3个呼吸袋（0.5L，1L和2L各1个）及2套呼吸管路（循环管路，非循环管路）。 三、监护模块 3.1监测参数齐全：心电、无创血压、血氧、呼吸、脉搏、体温、心率、可选配呼末二氧化碳（微流）。 3.2多导联同步心电算法，检测更准确，且标配5导联。 3.3多导联信号质量显示：白、红、橙、黄、绿五种颜色分别对应极差、差、一般、好、优五个信号质量等级。 3.4全新动物血压算法，测量快速，具有手动、周期、快速，序列四种工作模式，且标配五个不同尺寸的袖带。 3.5 IP灌注指数可测，血氧数值更精准，测量范围0.05~20.00%。 3.6微流EtCO2，采气量更少，检测更精准，气体采样率50±10mL/min。 3.7具有数据存储功能：包括趋势回顾180小时，参数报警3000条，NIBP回顾2400组，全息波形回顾72小时，支持通过连接电脑将数据导出。 3.8 不小于 12.1英寸彩色TFT LCD屏，分辨率不低于1280×800 px，监护仪尺寸198mm(H) * 320mm(W)* 262mm(L)±10mm，整机体重＜4kg。 3.9大容量收纳设计，便于储存配件。 3.10标配2个USB接口：支持USB2.0输出，通过此接口可连接认可的USB设备，如U盘，条形码扫描器，鼠标等；扩展接口防尘盖设计，防尘防污；标配电池，满电情况下支持待机使用≥4小时。 四、配置清单（所有模块须为同一品牌）： 4.1呼吸模块1套 4.2麻醉模块1套 4.3监护模块1套 4.4制氧模块1套 4.5气体回收罐1箱（6个） 4.6台车 1个 |  |  |
| 5 | 孔式手术无影灯 | 1 | 台 |  |  | 1、采用LED冷光源作为手术照明。 2、照度：≥50,000lx。 3、色温：4000±500K。 4、显色指数：100≥Ra≥85。 5、光束深度：≥500mm。 |  |  |
| 6 | 手术辅助照明灯 | 5 | 台 |  |  | 1、光源：LED灯珠，色温≧4000±500K。 2、灯光照度≧10000LUX（距灯泡一米处）。 |  |  |
| 7 | 高频电刀 | 1 | 台 |  |  | 1、工作频率：360～460kHz 。 2、输出功率：200W。 3、四种输出模式：①切割（纯切）、②混切1、③混切2、④电凝。 4、高清晰大数码显示。 5、主机具有自动监测并错误提示功能。 6、设备所属类型：CF型。 7、精准、高效的软组织切割及凝血控制，术后无水肿、切口不产生纤维收缩疤痕，热损伤极小。 8、宠物专用肛门导电棒，手术操作无需剃毛，操作简单。 9、配置要求： 9.1、电刀笔五把。 9.2、导电棒一根。 9.3、双脚踏开关一个。 9.4、电源线一条。 9.5、保险管二个。 |  |  |
| 8 | 不锈钢双杠托盘架 | 6 | 台 |  |  | 1、规格：620*420*(800-1200)mm±10mm。 2、配置304不锈钢手术托盘一只。 |  |  |
| 9 | 动物手术台 | 6 | 台 |  |  | 1、动物手术台由台面，销，台基三部分组成，主体采用304不锈钢制作。配有手术器械盘，输液架、麻醉架、污水桶；底座有万向轮，方便移动。 2、手术台台面高度升降采用电动控制，中间配有活动下水槽。 3、工作台面左右分别可倾斜-5° -15° , 采用旋钮手动操纵；手术台面前后分别可倾斜45°, 采用自动操纵。 4、工作台面温度调节范围0-60度之间，自动恒温功能，可随意调节所需温度； 5、尺寸：1400mm*650mm*（760-1060）mm±50mm。 |  |  |
| 10 | 手术器械包 | 6 | 套 |  |  | 配置要求： 1、16cm组织钳 2把 2、手术刀柄-4号 1把 3、14cm 持针钳-直 1把 4、14cm 组织镊-横纹 1把 5、14cm 组织镊-带钩 1把 6、16cm 止血钳-直 1把 7、16cm 止血钳-弯 1把 8、14cm 止血钳-直 1把 9、14cm 止血钳-弯 1把 10、12cm 止血钳-直 1把 11、器械盒（长20cm*宽11cm*高4.5cm±0.5cm） 1个 12、11cm帕巾钳 4 把 13、球头拉钩 -8mm 1把 14、14cm圆钝剪-直钝 1把 15、14cm手术剪-直尖 1把 16、14cm 撑开器 1把 |  |  |
| 11 | 不锈钢器械台 | 1 | 台 |  |  | 1、 规格：740mm*450mm*830mm±10mm。 2、 上、下台面三方（左右及后方）带围栏，围栏采用不锈钢椭圆管精制而成。 |  |  |
| 12 | 电动吸引器 | 1 | 台 |  |  | 配置：贮液瓶(2500ml)2只；脚踏开关1个。 |  |  |
| 13 | 实验桌 | 48 | 米 |  |  | 钢木结构结构实验课桌，高度：800mm，长度根据现场实际情况定制。 |  |  |
| 14 | 升降椅 | 60 | 个 |  |  | 不锈钢升降凳，坐面直径330mm，升降高度420mm-550mm。 |  |  |
| 15 | 老师讲桌 | 1 | 个 |  |  | 1、讲桌：1300*780*1000mm(长宽高)钢木结构。2、背靠式椅子，103*480*450mm(长宽高)，无纺布坐垫。 |  |  |
| 16 | 设备箱 | 1 | 个 |  |  | 1、尺寸：800*500*1000mm(长宽高)。2、成品设备柜。 |  |  |
| 17 | 供水管PPR25 | 52 | m |  |  | 水管材料要求：使用国产品牌PPR25水管，符合相关卫生标准，覆盖面积为112㎡内；采用热熔连接或螺纹连接的方式，确保管道的密封性和安全性。费用含人工安装，墙体开槽打洞恢复等。 |  |  |
| 18 | 供水管PPR20 | 50 | m |  |  | 水管材料要求：使用国产品牌PPR20水管，符合相关卫生标准，覆盖面积为112㎡内；采用热熔连接或螺纹连接的方式，确保管道的密封性和安全性。费用含人工安装，墙体开槽打洞恢复等。 |  |  |
| 19 | 排水管UPVC110 | 48 | m |  |  | 水管材料要求：使用国产品牌UPVC110水管，符合相关卫生标准，覆盖面积为112㎡内；采用热熔连接或螺纹连接的方式，确保管道的密封性和安全性，配供水适配箱进行终端管理。费用含人工安装，墙体开槽打洞恢复等。 |  |  |
| 20 | 排水管UPVC63 | 48 | m |  |  | 水管材料要求：使用国产品牌UPVC63水管，符合相关卫生标准，覆盖面积为112㎡内；采用热熔连接或螺纹连接的方式，确保管道的密封性和安全性，配供水适配箱进行终端管理。费用含人工安装，墙体开槽打洞恢复等。 |  |  |
| 21 | 电线-4平方毫米 | 796 | m |  |  | 1.室内电线要求：国产品牌电缆线材材芯≥4平方；达到覆盖100㎡显微镜实验室和112㎡解剖实验室设备及教学日常供电耗能需求，线材总长度同时配置电源适配箱进行终端管理，根据供电分类设置供电开关≥3个。材料含人工安装费用，含墙体开槽打洞恢复等费用。 |  |  |
| 22 | 电线-2.5平方毫米 | 830 | m |  |  | 1.室内电线要求：国产品牌电缆线材材芯≥2.5平方；达到覆盖100㎡显微镜实验室和112㎡解剖实验室设备及教学日常供电耗能需求，线材总长度同时配置电源适配箱进行终端管理，根据供电分类设置供电开关≥3个。材料含人工安装费用，含墙体开槽打洞恢复等费用。 |  |  |
| 23 | 电线-1.5平方毫米 | 864 | m |  |  | 1.室内电线要求：国产品牌电缆线材材芯1.5平方以上，实际使用根据用量点位可微调；可覆盖100㎡显微镜实验室和112㎡解剖实验室设备及教学日常供电耗能覆盖需求，线材总长度同时配置电源适配箱进行终端管理，根据供电分类设置供电开关≥3个。材料含人工安装费用，含墙体开槽打洞恢复等费用。 |  |  |
| 24 | 线管 | 745 | m |  |  | 16—20PVC线管，含安装及辅料。 |  |  |
| 25 | 铝方通 | 186 | ㎡ |  |  | 40mmx75mm成品铝方通，含安装及辅料。 |  |  |
| 26 | 铝方通包边 | 55 | ㎡ |  |  | 1200CMx2400CM石膏板及安装。 |  |  |
| 27 | 方灯 | 34 | 盏 |  |  | 吊灯采用功率≥100wLED灯，尺寸≥100×100mm。 |  |  |
| 28 | 筒灯 | 63 | 盏 |  |  | 直径8厘米筒灯，吊灯采用功率≥25w。 |  |  |
| 29 | 解剖实验室配套处理 | 1 | 项 |  |  | 解剖实验室配套处理：防水处理、墙面50cm墙裙。 |  |  |
| 30 | 墙面展板 | 22 | ㎡ |  |  | KT板高清喷绘展示,尺寸根据现场实际定制。 |  |  |
| 31 | 顶面普通保护 | 230 | ㎡ |  |  | 普通漆，含喷涂人工。 |  |  |
| 32 | 墙面防潮保护 | 435 | ㎡ |  |  | 防水漆，含喷涂人工。 |  |  |
| 33 | 地面地胶 | 232 | ㎡ |  |  | PVC地胶，含安装。 |  |  |
| 34 | 开关面板 | 1 | 项 |  |  | 开关面板，含安装。 |  |  |
| 35 | 解剖实验室分区处理 | 21 | ㎡ |  |  | 隔断处理。实心砖砌墙尺寸：800cm×400cm，墙厚≥18cm，隔断墙面批灰、墙面打砂找平、墙面打砂，平整后白色净味漆饰面。 |  |  |
| 36 | 免漆门 | 2 | 樘 |  |  | 双扇免漆门及门锁，尺寸根据现场定制，含安装人工。 |  |  |
| 37 | 现场打拆 | 1 | 项 |  |  | 打拆人工费，3个工。 |  |  |
| 合计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上显微镜（教师机）、显微镜（学生机)、孔式手术无影灯、手术辅助照明灯、高频电刀、电动吸引器均属于医疗器械。

2、以上标注“Δ”号产品为本项目核心产品。